BEŞ EĞİTİM BAŞLIKLI - 4K KAMERALI

TRİNOKÜLER ARAŞTIRMA MİKROSKOBU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikroskop Sonsuza Düzeltmeli Optik Sisteme sahip olmalıdır.

- Mikroskop geliştirilebilir özellikte olmalıdır. İstenildiğinde gerekli ekipmanlar bağlanarak DIC, Floresan, faz kontrast, karanlık alan, polarize çalışmalar yapılabilmelidir.

- Mikroskop gövdesi sağlam ve stabil yapıda upright tipte, güç ünitesi cihazın içinde ve izole edilmiş olmalıdır, açma kapama ve parlaklık ayarını sağlayan anahtar mikroskop üzerinde ve güç kaynağı üzerinde bulunmalıdır.

- Mikroskobun trinoküler Başlığı bulunmalıdır. Başlıkta alın ve interpupiller mesafe en az 55 – 75 mm arasında ayarlanabilmelidir.

- Mikroskoba istendiğinde aynı çıkıştan iki kamera bağlanabilmesine olanak sağlayan çift çıkışlı adaptör veya ikinci bir kamera çıkış modülü takılabilmelidir.

- Mikroskobun 6 objektif yuvalı tercihen kodlu yada manuel veya motorize objektifler bilyalı yataklar üzerinden sonsuz dönüşlü, her objektif yuvası stoperli olan revolveri bulunmalıdır.

- Mikroskobun aşağıda özellikleri belirtilen Plan Akromatik özellikte objektifleri bulunmalıdır. Objektifler; aydınlık alan, Floresan gibi görüntü tekniklerinin tümünde yüksek perfromans verebilecek tarzda olmalıdır. Objektiflerin N.A. (numerik aralık) değerleri ve çalışma mesafeleri en az aşağıda belirtilen değerlerde olmalıdır.

N.A.			      W.D.

Aplan		5X   	 		0.12			en az 10.1 mm

Aplan		10X   	 		0.25			en az 4.5 mm

Aplan		20X   	 		0.40			en az 0.39 mm

Aplan		40X     			0.65			en az 0.36 mm

Aplan		100X(yağlı)		1.25			en az 0.12 mm

- Mikroskobun 1 çift süper geniş saha 10X değerinde okülerleri olmalıdır. Bu okülerlerin görüş alanı en az 22 mm olmalıdır.

- Mikroskopta objektiflerin objeye çarpma ve deformasyonunu önlemek için obje tablası preparata çarpmadan kilitlenmelidir.

- Mikroskobun, numune tutuculu x ekseninde en az 75 mm ve y ekseninde en az 50 mm hareket eden milimetrik taksimatlı Mekanik Şaryosu olmalıdır.

- Mikroskop tablası üzerine istenildiği durumda ısıtıcılı preparat tutucu eklenebilmelidir.

- Mikroskobun kondansörü Abbe tipte iris diyaframlı olmalıdır. Kondanser yüksekliği ayrı ayrı düğmeler ile ayarlanabilmelidir.

- Mikroskop'ta kaba ve hassas fokuslama manuel olarak gövdenin her iki yanından da ayarlanabilmelidir.

- Mikroskobun alttan aydınlatma tekniği için gövdeye monteli en az 12V 100W halojen lambası yada 10W LED  olmalıdır. Halojen lamba için ayar trafosu olmalıdır. Lamba trafosu üzerinden ışık ayarlanabilmelidir. Lamba yolu akromatik sapmalara karşı düzeltilmiş olmalıdır. Lamba ile beraber uygun gün ışığı filtreside verilmelidir.

- Mikroskopda Kameralardan görüntü alabilmek için tercihen Snap butonu olmalıdır.

- Mikroskopda tercihen ECO mode ve ışık yönetim kontrol butonu olmalıdır.

- Mikroskopta aynı anda beş kişinin gözlem yapabileceği beşli eğitim başlığı verilmelidir. Başlık aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Başlık ana gözlemci ve diğer gözlemcinin yan yana gözlem yapabileceği şekilde olmalıdır.

- Kullanıcıların aynı anda gözlemi takip edebilmesi için ışıklı ok ünitesi bulunmalıdır.

- Işıklı ok ünitesinin gücü artırılıp azaltılabilmelidir.

- Işıklı ok ünitesinin rengi belirgin olmalıdır.

- Ana gözlemci başlığında F.N değeri en az 22 olan 1 çift 10X büyütmeli geniş saha oküler bulunmalıdır.

- Diğer gözlemci başlıklarında da F.N. değeri en az 20 olan okülerler verilmelidir.

- Okülerlerin her biri üzerinden ayrı ayrı dioptri ayarı yapılabilmelidir.

- Cihazla birlikte trinoküler başlığa bağlı ve aşağıdaki özelliklere sahip sayısal kamera verilmelidir.

- Kamera çözünürlüğü en az 8.0 milyon piksel olmalıdır.

- Resim çözünürlüğü en az 3840 X 2160 piksel olmalıdır.

- 400nm ile 700 nm arasında aktif olarak çalışmalıdır.

- Pozlama süresi en en az 1ms ile 1sn (saniye) arasında olmalıdır.

- En az 24 bit (3x8bit) renk derinliği olmalıdır.

- Kamera en az  aşağıda belirtilen özelliklerde görüntü aktarımı yapabilmelidir;

- 3840x2160 çözünürlükte en az 13 fps canlı görüntü aktarımı

- 1920x1080 çözünürlükte en az 27 fps canlı görüntü aktarımı

- Piksel boyu en az 1.85 µm X 1.85 µm olmalıdır.

- Sistemle birlikte aşağıdaki özelliklerde lisanslı görüntü analiz programı verilmelidir.

- Yazılım MS Windows 7 veya 10 versiyonunda çalışmalıdır.

- Yazılım kamera yardımıyla görüntüyü gerçek ve eş zamanlı alabilmelidir.

- Kamera ile alınan görüntü üzerinde aşağıdaki ayarlamalar yapılabilmelidir.

Brightness (Aydınlık), Contrast (Kontrast), Gamma, Color Balance (Renk dengesi), Saturasyon, Shading (Gölge), Hue, Lightness, Sharpness (Keskinlik), Orthoview (Görüntü Döndürme), Shift (Görüntü Kaydırma), Smooth (Görüntü Düzeltme Gauss, Sigma).

- Alınan görüntü üzerine not yazılabilmeli, işaretleme yapılabilmeli, herhangi bir parçanın çevresi çizilebilmelidir.

- Farklı aydınlatma şekilleri (C-DIC, polarizasyon) ile çalışmalara uygun olmalıdır. Fotoğraf, negatif, desktop scanner, dijital kamera, video recorder, slayt, radyograf, numuneden direkt görüntü; elektron mikroskop, konfokal mikroskoplardan elde edilen görüntülerin ölçümünde kullanılabilmelidir.

- Ölçüm programıyla aşağıdaki tipte ölçümler otomatik yapmalıdır.

Draw Area (alan ölçümü)

Draw Line (çizgisel ölçüm)

Distance (vektörel ölçüm)

Rectangle (dörtgensel ölçüm)

Read Gray (grilik seviyesi okuma)

- Yazılım kullanıcıya pulldown menü kolaylığı yanında analiz esnasında sık kullanılan seçenekleri toolbox olarak sunmalıdır. Çalışma penceresi kullanıcının istediği çözünürlüğe göre ayarlanabilmelidir.

- Bilgisayar ortamına alınan görüntüleri hızlı bir şekilde arşivleyebilmeli ve görüntüye ait dökümantasyon (resim ve text) tutabilmelidir.

- Sistem kullanıcının kendi kayıtlarına ulaşabilmesi için kendi klasör hiyerarşisi altında klasör yapılanmasına ve programın kayıt formatında depolanmasına izin vermelidir.

- Yazılım ait olduğu firmanın en güncel haliyle piyasaya sürdüğü versiyon olmalıdır.

- Mikroskop ve kamera sistemiyle beraber aşağıda özellikleri belirtilen bilgisayar sistemi verilmelidir.

- CPU Hızı i5 işlemcili en az 3.2 GHz olmalıdır.

- CPU Bus Hızı 800 MHz olmalıdır.

- 4 GB RAM  olmalıdır.

- En az 2 GB  DDR3 ekran kartı olmalıdır.

- LCD Monitör 4K olmalı, Ekran Boyu en az  21.5“ (inch) olmalıdır.

- Optik Sürücü DVD±RW olmalıdır.

- İşletim Sistemi Windows 10  olmalıdır.

- Türkçe Klavye - Optik Mouse bulunmalıdır.

- Tüm cihazlar fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili, garanti bitiminden itibaren 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

- Tüm teknik şartnamedeki maddeler cihazın kataloğunda gösterilebilmelidir.